## Sheet1
胰岛素泵
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 最高限制单价（元） | 单位 | 数量 | 合计金额（元） | 功能需求
1 | 胰岛素泵 | MTM-A | 28000 | 台 | 2 | 56000 | 基本功能：贴敷式胰岛素泵，用于糖尿病患者持续进行皮下输注胰岛素。 主要参数要求： 1.操作界面：有全中文可选。 2.基础率步长：0.025U/小时。 3.基础率分段：最多可设置48段；其中6段、24段可自动分段。 4.临时基础率：可设置临时基础率，可记忆三组最近输入值。 5.大剂量增量：最小为0.025U，有0.025/0.05/0.1/0.5/1U可选。 6.大剂量输注误差：≤±5%；基础率输注误差：≤±0.5 7.报警：有低电量、无电量、低药量、、无药量报警。报警模式有声音，震动，灯 光三种提示方式。 8.自检功能：双CPU，带自检功能。双处理器相互检查，每2秒一次自检。 9.泵体重量：≤50g。 10.配套使用的胰岛素泵用皮下输液器：软针。 11.胰岛素泵控制器：无线的独立控制器，与胰岛素泵体通过蓝牙连接，彩色显示屏，带触摸功能，屏幕尺寸≥3寸。 12.充盈记录: 全自动检测药液滴出。 13.佩戴方式: 贴敷式佩戴。