## Sheet1
产品名称 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高合计总价（元） | 功能参考需求
穿戴式经皮胫神经电刺激器 | 台 | 10000 | 5 | 50000 | 用于膀胱过度活动征（OAB）的补充治疗，针对 OAB 的保守治疗主要包括行为治疗和抗胆碱能药物治疗。尽管有行 为训练方法和药物治疗等可供选择，但仍有 40% 患者无法获得满意的疗效，需寻求微创或外科治疗。胫神经弥补了 这一空白。与药物联合可增加有效性，单独使用也可作为一个新的治疗选择。 穿戴式经皮胫神经刺激器技术参数 序号 参数指标 备注 1 适用症：用于膀胱过度活动症患者尿频症状的辅助治疗 2 结构组成：穿戴式经皮胫神经刺激器由刺激器主机、电源适配器、MicroUSB线缆及程控软件组成。 3 整机通过GB9706.1-2017医用电气设备国家标准及YY0505-2012 医用电气设备行业标准，并通过EMC电磁兼 容测试及环境试验。 4 运行温度：5℃-40℃ 5 相对湿度范围：0%-80%RH 6 压力范围：700hPa-1060hPa 7 充电输入：AC 100-240V 50/60Hz 0.4-0.2x 8 锂电池输出：DC 3.7V 9 属于便携穿戴式医疗设备，治疗期间可行走活动。 10 标配刺激器使用的体表电极片，电极片可拆卸，更换方便。 11 充电提醒：充电时，有指示灯常亮，充电完成时，指示灯熄灭。 12 治疗完成提醒：完成当前治疗周期时，有治疗完成提醒。 13 体表电极佩戴错误提醒：当电极与患者皮肤或者电极与刺激器按扣接触不良，有多种提示方式。 14 通信模式：蓝牙通讯 15 工作模式：手机程控模式及脱机模式 16 支持IOS及Android双平台程控软件 17 刺激渐变上升/下降时间100S 误差±10% 18 刺激保持/关闭时间1-100S 误差±10% 19 刺激脉冲频率1-200HZ 误差±10% 20 刺激脉冲宽度100us-1000us 误差±10% 21 刺激脉冲强度0mA-30mA 误差±10%