## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 国产/不限条件 | 功能参考需求
1 | 呼出气分析仪 | -- | 台 | 99000 | 2 | 198000 | 国产 | 呼出气分析仪技术参数 1、注册证适用范围：适用于红细胞寿命测定以及检测人体呼出气中H2、CH4、CO2的浓度。 2、测量原理：通过气相色谱分离技术检测人体呼出气中的特定气体成分浓度，根据医学诊断阈值判断是否存在匹配的阳性适应症。 3、检测方式：采集呼出气及环境气后分析。 4、检测成分：呼气及环境空气中的H2、CH4、CO、CO2。 配置清单： 主机1台便、携式采气泵1个、氢空一体机1台、标气1瓶、电脑1套、打印机1台、
2 | 脑血流动力学检测仪 | -- | 台 | 590000 | 2 | 1180000 | 国产 | 脑血管血流动力学检测仪技术参数 产品功能及用途：脑血管血流动力学检测仪能够定量评估不同年龄组个体当前的脑血管功能，如脑血流速度、脑血管大动脉弹性情况、中小动脉的顺应性。 硬件系统及参数 （一）主机系统 1、可进行全数字化超声多普勒血流图形处理。 2、防电击类型：I类；防电击程度：CF型，可应用于心电部分功能。 3、显示屏具有折叠功能，体积小、重量轻、携带方便，可移动性强，便于用户在体检车或外出体检等场合应用。 （二）传感系统 （1）超声多普勒流速探头 1、流速探头超声工作频率：5MHz±5%。 2、流速探头输出功率≤5mW。 3、检测深度：3－15mm。 4、流速测量范围：5-100cm/s，多普勒（PW）最小测量速度5cm/s, 最大测量速度100cm/s。 5、流速测量准确度： 1）在10-100cm/s范围内，误差值不大于±15%。 2）小于10cm/s范围内，误差不大于±2cm/s。 6、具有图形实时冻结功能。 7、流速测量功能：具有动态显示血流速度波形的功能。 （2）心电同步功能 1、显示功能：检测仪具有动态显示心电同步信号和自动同步触发电平的功能，心电同步信号和自动同步触发信号可相互转换。 2、心率测量范围及精度：检测仪应能显示测试心率值，心率测量范围40～200次/每分钟，误差不大于±10%，且在该范围内的最大T波幅度应不小于0.8mw。 （3）脉搏压力探头 1、压力测量功能：具有动态显示血液压力脉搏波形的功能，能够清晰、正确的显示血液压力脉搏波形，压力探头可测得颈内动脉压力波形。具有图形实时冻结功能。 2、压力测量范围：0-35KPa。 3、压力放大器增益范围：0—20dB。 4、压力传感器灵敏度范围：1.06-1.07mV/kPa。 5、具有图形实时冻结功能。 （三）脑血管血流动力学数据处理平台 1、Windows系统处理平台 2、CPU：I5及以上 3、内存≥4G 4、电子硬盘（SSD）≥512G 配置清单 主机1台、流速探头1只、压力探头1只、心电导联电线1根、心电肢体夹头4只、显示器1台、电源线1根、接地线1条、便捷式移动台车 1辆、产品使用说明书1本
3 | 便携式肺功能测试仪 | -- | 台 | 50000 | 2 | 100000 | 国产 | 便携式肺功能测试仪 1、主要技术规格及系统参数 1.1、主机、安卓显示器为无线连接； 1.2、安卓显示器为10英寸高清彩色液晶屏，分辨率为1280×800； 1.3、安卓显示器内置电池（可选）；主机内置大容量电池； 1.4、PEF（流量）测量性能 （1）测量范围：0～16L/s； （2）测量误差：读数的±5%或±0.17L/s，两者取较大值； （3）线性度：不超过5%； （4）重复性：不超过0.17L/s或者5%； （5）气流阻力：不超过0.15kPa/(L/s)； （6）频率响应：0.25L/s或者12%； 1.5、FVC（容量）测量性能 （1）测量范围：0L～10L； （2）准确性：±3%或±0.05L； 1.6、配置温湿度、大气压传感器，可自动获取环境监测数据； 2 、软件功能 2.1、FVC用力肺活量检测：流量-容积测量曲线、容积-时间测量曲线，质量控制，测量参数FVC、FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、FEV6、FEV0.5/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC、FEV2/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCpr、FEV0.75、FET、Text、Vext、Vext/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、等70个临床参数； 2.2、VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV； 2.3、MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%RR、BSA、AVI、MVV/BSA； 2.4、MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、TV、BR、RR、VR； 2.5、支气管舒张检测：可输出“ATS标准化报告单”，可对比用药前后各参数值并显示变化率； 2.6、血氧检查：可通过蓝牙获取脉搏血氧饱和度仪的血氧浓度数据，在软件界面输出检测数值； 2.7、软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理； 2.8、呼吸检测可自动转化为BTPS模式，且ATP、BTPS模式均可设置； 配置清单： 主机 1台（含传感器头3个）、软件安装光盘个1、安卓显示器1台、电源适配器1个、快充电源适配器1个、 鼻夹 1个、台车1台、彩色喷墨打印机1台、定标筒1个
4 | 肝纤维化检测仪 | -- | 台 | 690000 | 1 | 690000 | 国产 | 肝纤维化检测仪参数 1.≥15"高分辨率彩色液晶显示器；分辨率≥1024*768，支持触控操作 2.触控显示器俯仰活动范围≥50°，支持触控手势操作 3. 双探头接口 4. 接口：网口（RJ45）、HDMI、USB3.0、脚踏接口、探头接口 5..取样点定位：B模式同步实时显示取样位置，取样位置深度可调整； 6. 测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪衰减参数中位数、单次测量硬度值、单次测量脂肪衰减参数、IQR、成功率、测量次数、有效测量次数 7. 弹性图：彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性 8. 测量数据分布显示：主机屏幕显示测量结果分布情况，支持数据曲线，方便识别偏差较大的数据 9. 检测图像显示方式：同屏幕实时显示影像图像和肝脏硬度，脂肪衰减参数检测结果 10. 探头压力控制显示：探头压力指示，实时监测探头压力确保检测过程中探头压力合适 配置清单： 主机一台、主机支架1个、一体化肝纤探头1个、二维条码扫描仪1个、电源线，电源适配器1套、杯套1个、电脑主机1台、显示器1台
5 | 听力计 （含隔音仓） | -- | 台 | 155000 | 2 | 310000 | 国产 | 听力计 （含隔音仓）技术参数 1、输入：纯音，啭音，脉冲音。 2、输出：气导耳机，骨导耳机。 3、频率准确度：± 2 %。 4、刺激信号 （1）纯音：125Hz至8000Hz，可根据需求选择固定测试频率。 （2）啭音：5 Hz正弦波+/-5％调制。 （3）脉冲音：250ms或500ms。 （4）掩蔽噪声：窄带噪声，白噪声。 5、给声方式：持续或中断。 6、气导输出声强：-10至110 dB HL。 7、骨导输出：-10dB HL至80dB HL 。 8、步进：1dB或5dB。 9、强声警告功能：达到100dBHL时显示警告，可手动扩展声强。 10、特殊测试功能：Hughson-Westlake测试，自动测听，节省人力。 三、配置清单 主机1台、DD45气导耳机1副、B71骨导耳机1副、应答器1个、电源线1根、电脑主机1台、显示器1台
6 | 动态血压 | -- | 台 | 75000 | 1 | 75000 | 国产 | 动态血压监测技术参数 1、支持长达24小时以上的长时间记录。 2、多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。 3、测量方法：逐步释压震荡测量法。 4、加压释压方式：自动加压、自动排气。 5、支持过压保护：当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。 6、支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。 7、支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。 8、袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。 9、高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)。 10、血压数据可读至HOLTER系统内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。 11、屏幕要求为液晶点阵屏显示，可显示全程记录的全部血压趋势图，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。 12、支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。 动态血压监分析系统技术参数 1、24小时动态血压数据编辑及统计功能，数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步分析显示。 2、可以提供同一病人多次测量，出具不同时期的血压对比分析报告。 3、能监测分析病人的运动状态。 4、能监测分析病人的体位状态。 5、提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图、拟合线数据报告等。 6、分析监测房颤病人血压数据。 7、系统具有可升级至卫星血压系统的功能，实现异地数据会诊分析。 配置清单： 动态血压监测仪 4个、动态血压监测仪背套4套、动态血压监测仪袖带4副、动态血压分析系统 1套、电脑主机 1台、显示器 1台
呼出气分析仪的配套耗材
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元)
1 | 咬嘴 | 16.5mm±0.8mm | 个 | 60.00 (陆拾元整)
2 | 咬嘴 | 16.5mm±1.0mm | 个 | 100.00 (壹佰元整)