## Sheet1
产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
经皮黄疸仪 | -- | 1 | 12,000.00 (壹万贰仟元整) | 1 | 12000 | 否 | 一、适用范围 主要用于测量新生儿在光疗前、光疗期间及光疗后的血清胆红素水平。 二、技术参数 主要功能 1.★光源: 氙闪光灯，光源寿命不低于150000次。 2.可实现多患者连续测量，无需重复校准，操作便捷。 3. 测量量程：0.0～25.0 mg/dL（0～425 μmol/L），支持双单位一键切换。 4. 测量精度：- 0～15 mg/dL：误差≤±1.0 mg/dL；- 16～25 mg/dL：误差≤±1.5 mg/dL 5. 重复性：≤3%，测量数据稳定可靠。 6. 光源寿命：≥15万次有效测量，使用寿命长。 7. 测量速度：单次测量≤0.5秒，开机快速就绪。 三、设备功能要求 1. 具备多次测量自动均值计算功能，支持删除异常数据，结果更精准。 2. 内置超标数值高亮警示功能，便于快速识别高风险黄疸患儿。 3. 机身轻便便携，单手可持。 4. 配备充电校准一体化底座，支持每日自动光路校准，无需额外校准片。 5. 支持患儿数据本地存储≥100组，可导出数据，兼容医院电子病历系统。 6. 中文操作界面，大屏清晰显示，支持自动休眠、低电量提醒。 7.探头支持酒精常规消毒，无一次性耗材。 8. 满电状态可连续测量≥2000次，续航稳定. 9.故障响应及时，保障临床24小时筛查工作不间断。