## Sheet1
产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
侵入式脑机接口运动想象设备 | -- | 套 | 595,000.00 (伍拾玖万伍仟元整) | 1 | 595000 | 否 | 一、主要功能: 侵入式脑机接口运动想象系统是一种高精度脑电意念控制系统，依托脑电信号解码器、脑电信号控制设备及高性能算力设备、台车等组成完整高精度运算控制系统，搭配轮椅、机械臂等核心外设，构建全维度运动代偿功能。 二、技术参数: 1. 脑电信号解码器 *1.1、软件系统：预装侵入式脑机接口解码软件，集成脑电信号训练、解码范式软件 1.2、处理器：16核22线程，主频5.3GHz 1.3、 内存：32GB DDR5-5600MHz 双通道 1.4、显卡：RTX 5060 GPU 1.5、 存储：1TB SSD 1.6、网络：Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 + 2.5GbE 有线网口 1.7、接口：双 Thunderbolt 4 1.8、 电源：120W 功率适配器 2. 智能轮椅 2.1 、软件系统：搭载脑电信号解码平台，支持脑控完成轮椅各种行进动作 2.2、额定速度：4.5km/h 2.3、续航能力：15km 2.4、爬坡能力：最大坡度 10 2.5、越障能力：越障高度 50mm，越坑宽度 100mm 2.6、转弯半径：900mm，具备全向移动能力 2.7、平衡系统：前后自平衡技术，可实时调整车身姿态 2.8、最大载重：100kg 2.9、座椅高度：调节范围 347~650mm 3. 脑电信号控制器 *3.1、软件：内置脑电信号转发协议和处理软件 3.2、处理器：嵌入式高性能处理器，支持AI加速 3.3、通信：WiFi&蓝牙双模模组 3.4、供电：Type-C 接口 4. 充电助手 4.1、软件：内置无线充电管理软件和云端电池管理软件 4.2、处理器：Xtensa 32位LX7双核处理器 4.3、显示：1.69 寸 IPS显示屏 4.4、供电：Type-C 接口 4.5、通信：WiFi&蓝牙双模模组 5. 算力工作站 5.1、软件系统：预装侵入式脑机接口专用操作系统，集成脑电信号采集、训练、解码一体化范式 5.2、处理器：24核32线程，主频5.6GHz 5.3、散热：360水冷 5.4、内存：192GB DDR5-6400 5.5、存储：2TB NVMe SSD+16TB 硬盘 5.6、显卡：NVIDIA RTX4090-48G 5.7、电源：1650W 6. 智能台车 6.1搭载27寸显示屏，120Hz双模288Hz 6.2航空铝材立柱、医用抗菌塑料托盘 6.3集成算力工作站负载系统 6.4设备承重：不小于60KG 6.5安装规格：符合VESA标准 6.6安装尺寸：不小于75×75/100×100mm 7. 机械臂+夹爪+自动升降桌 7.1、工作面支持电动升降 7.2、6轴全空间姿态调整 7.3、支持电动夹爪，支持抓取力反馈 7.4、额定载荷1kg(最大3kg)，工作半径400×600mm 7.5、重复定位精度±0.5mm 7.6、通信：以太网/USB转串口，1000Hz实时控制反馈 7.7、安全：支持碰撞检测与急停反馈 7.8、夹爪：柔性电动平行夹爪，行程 0-50mm，夹持力 10N-30N 可调，医疗级硅胶指尖 7.9、电源：24V DC 工业级开关电源，总功率20W 8、质保期大于等于3年