## Sheet1
产品名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 数量 | 总金额合计（元） | 是否允许进口 | 设备基本功能及主要参数要求
侵入式脑机接口评测及外设设备 | -- | 套 | 700000 | 1 | 700000 | 否 | 一、基本功能: 侵入式脑机接口评测外设设备是专为肢体障碍患者打造的高精度康复测评与智能训练一体化系统，依托高通量脑电信号采集器、ARAT量表桌面测试套件、手指精细运动训练、上下肢运动训练套装等专业硬件，构建标准化、数据化、智能化的评测训练体系。 二、技术参数: 1.高通量脑电信号采集器 1.1、采样率≥30kHz，支持手动调节采样率 1.2、单机记录≥1024通道 1.3、模拟输出通道数≥2个 1.4、数字输出通道数≥2个 1.5、输入参考噪声≤2.4μVrms 1.6、支持实时触点阻抗测试，可过滤无效通道，支持自定义电极触点与放大器芯片的序号对应关系 1.7、支持在线调节通道数、时间窗、幅值、布局等参数调整数据显示效果 1.8、支持数据跨通道展示 1.9、支持自定义调节阈值 1.10、支持数字参考功能，有效消除共模噪声干扰 1.11、支持在线实时频谱图分析 1.12、软件支持中英文切换 1.13、支持电极触点进行自定义分组，支持CAR、CMR数字参考 1.14、支持自主设置滤波参数 *1.15、具备实验数据管理与一键sorting功能 *1.16、支持分析算法包括：Perievent Rater、Burst、Phase-locking、FiringRate、PSD、Spectrogram 2. 手指精细运动训练套装 2.1、支持手指、腕关节康复训练、手指抓握和精细动作等的训练工具组合 2.2、组件1：磁吸桌面、3D打印磁吸底座、笔握辅助工装 2.3、组件2：餐具辅助工装、通用型辅助握把、钥匙转动器 2.4、组件3：写字/绘图辅助器、拉环起盖器、分指垫/分指板 2.5、组件4：扣纽扣辅助器、书页固定/翻页器 2.6、组件5：定制化餐具倾斜支架 3. 桌面测试套件 3.1、适用于ARAT量表测评，标准化评估上肢运动功能 3.2、抓取：10cm/7.5cm/5cm/2.5cm正方形木块、磨刀石 3.3、握持：同规格圆柱体塑料杯2个、合金管、螺栓与垫圈 3.4、捏取：钢珠(6/10/15mm)、大理石珠/轴承 3.5、辅助器材1：阶梯测试台、秒表 3.6、辅助器材2：记录秒表与评分标准手册 4、轨道 4.1、材质：高强度铝合金材质，承重能力≥300kg（一米间隔），防护涂层避免锈蚀。 4.2、轨道系统样式：直轨、弯轨（30°、45°、60°、90°）、十字转轨、Y型轨道等，可任意组合实现多个房间以及治疗大厅之间的连接。 4.3、智能换轨系统：智能识别移位主机运动意图，实现轨道自动切换。 4.4、自动传感变轨装置：当机头接近和停靠时，自动调整轨道方向对接机头及旋转，无需遥控器操控。 *4.5、可以与侵入式脑机接口系统联动。 5.被动康复手套 5.5.采用柔软硅胶材料制作，触感柔软； 5.2.采用半指包裹设计，方便穿戴； 5.3.指尖有点状防滑设计，方便任务导向性ADL训练； 5.4.训练弯曲度范围：负30°-270°,满足手指全部关节活动度屈伸康复需要 5.5.手套最大工作气压250kpa; 5.6.指尖驱动力度可达6-8N,满足关节僵硬手指康复需求； 5.7.手套规格：3种尺码可供选择(S/M/L) *5.8.功能模式：可与侵入式脑机接口配套使用 6.主动康复手套 6.1.采用柔软硅胶材料制作，触感柔软； 6.2.精确采集每根手指角度，精度±5度； 6.3.康复手套采用半指包裹设计，方便穿戴； 6.4.指尖有点状防滑设计，方便任务导向性ADL训练； 6.5.手套规格：3种尺码可供选择(S/M/L) *6.6.功能模式：可与侵入式脑机接口配套使用 7.质保期大于等于3年