## Sheet1
产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
医用冷藏箱 | 260L | 台 | 9,000.00 (玖仟元整) | 1 | 9000 | 否 | 1、恒温控制：高精度电脑温度控制系统，箱体内高灵敏度温度传感器，确保内部温度稳定，自动控温，高亮度数码显示，在2-8℃范围内任意设定。 2、多重安全报警：高低温报警、传感器故障报警、开门超时报警及断电报警功能。 3、数据记录：内置存储器自动记录温度。 4、采用强制风冷系统，确保箱内各点温度均匀，无氟环保制冷剂。 5、箱体采用优质钢板，内壁为ABS工程塑料，全不锈内胆，双层透明保温玻璃门，箱体底部脚轮设计，方便移动，优质钢丝搁架，方便存取药品及清晰。 6.门体配锁，内置LDE照明，开门自动亮灯。 主要参数：1、有效容积：260L 2、温度范围2-8℃ 3、制冷方式：风冷无霜，确保箱内温度均匀 4、控温系统：高精度微电脑温控，内置精密温度传感器 5、输入功率：约165W-215W，适宜环境温度16-32℃ 6、立式，单门。外部尺寸约600×590×1600