| 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测心电监护系统 | 遥测发射盒，不含中央站 | 台 | 10,800.00 (壹万零捌佰元整) | 14 | 151,200.00 | 国产 |

配置清单须严格按类别分项列明，无对应配置的项目不予罗列。产品合格证、操作手册、使用说明书等资料文件不列入设备配置清单。具体分类界定标准如下：

1. 整机一体化配置：指设备出厂时已集成于主机本体、直接构成设备核心性能与主体功能的原厂集成组件及标准标配内容。

- 本机以外配置：指独立于设备主机本体，未随主机一体化出厂，需另行配套配置的外部设备、附属配件及可选装组件

- 整机性能

- 产品适用于对成人、小儿的监测

- ★遥测发射盒采用IPS电容触摸幕，屏幕尺寸≥2.6英寸

- 遥测发射盒具备IP24防水等级

- 遥测发射盒通过1.5米跌落测试，应符合GB 9706.1-2020标准的相关跌落测试要求

- ★遥测发射盒重量≤140克（含锂电池）

- 遥测发射盒能正确识别心电导联类型，自动切换

- 更换电池后，主机自动开机，节省操作时间

- 提供便携式背带

- 监测参数

- 标配心电、呼吸，可监测HR、RR

- 心电(ECG)：3导心电监测，可选配5导联监测，HR测量范围：成人：10bpm～300bpm，小儿：10bpm～350bpm

- 心电滤波模式：0.05～40Hz，0.5～40Hz，1～25Hz 4.呼吸（Resp）：测量范围0，6～150rpm，分辨率：1rpm，精度：±2rpm

- 系统功能

- 与床旁监护仪共同一套中央监护系统，便于科室集中管理患者生命体征信息

- 锂电池工作时间不小于70h，全参数监测时间不小于60小时

- 3.集中充电桩具有IP22防水等级，能同时提供10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。