## Sheet1
产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
医用封口机 | -- | 台 | 20,000.00 (贰万元整) | 1 | 20000 | 否 | 功能：通过可控温度、压力对纸塑袋、特卫强袋进行热封，行成无菌屏障，维持器械物品的密封状态直至灭菌、使用，封口的同时具有打印灭菌日期、失效期、操作者等的功能。 参数： 1.尺寸≥:510*230*200（长宽高） 不含导向板； 2.具有液晶显示触控屏，对需打印的灭菌日期、失效日期、操作者姓名、物品名称等进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容； 3.密封宽度≥：10mm ，封口速度封口速度：10±0.5m/min ； 4.封口留边：0~35mm可调； 5.工作温度：60~220℃可调，升温设计：室温~180℃升温小于30s； 6.具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式； 7.具有自运行鉴定功能，能打印相关的测试日期，测试温度，压力，速度等参数。