## Sheet1
产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 国产/不限条件 | 功能参考需求
牙科微动力系统 | E8 长260mm*宽240mm*高110 | 台 | 38000 | 1 | 38000 | 国产 | 一、设备基本功能：适用于口腔常规治疗中的牙体预备、开髓、去腐、贴面制备、嵌体预备、去骨增隙等微创操作。 二、主要参数： 1、注册证：牙科微动力系统 2、操作系统：全中文显示、微创拔牙、电动高速、电动低速，并带下级操作菜单下级菜单不少于12个。 3、冷却功能：冷却功能：支持外接生理盐水、纯净水双路供水；马达内置出水冷却结构，适配1:5增速手机，200000转高速运转状态下机身无发烫现象。 4、使用方便：插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便。 5、工作安全：工作安全：搭载内循环冷却系统，设备操作温升≤8℃，具备防烫安全防护设计。 6、手机配置：1:4.2外水反角手机、1:5迷你头、1:1电动弯机，3种手机均具备独立医疗器械注册证。 7、界面控制：≥7英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小 。 8、马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯. 9、操作控制：无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制。 10、接口标准：符合ISo3964国际标准（YY1012），马达规格：重量72g、直径¢21.7mm。 11、设备外观：主机尺寸≥260mm*240mm*110mm（不含水箱）,液晶触控显示屏精准调节转速、灯光、水量大小. 12、马达动力:扭矩2.5N.cm，最低转速100转/分钟. 13、专属拔牙手机：迷你头1:4.2反角手机，不锈钢，重量≤：64g，机头直径≤9.6 mm，机头高度≤14.5mm以内，最高转速168000rpm。 14、专属电动高速：迷你头1:5增速手机，不锈钢，机头高度≤12.7mm，机头直径≤9.5 mm，重量≤69 g。 15、品质保障：配套电动手机建议选用设备同品牌、同厂家注册原厂配件，原厂配套组件适配性更佳，可充分保障整机使用精度、使用寿命与临床使用安全。 16、设备有限期：10年 17、配件：电动拔牙手机1:4.2配备2把，电动高速手机1:5配备2把，电动低速手机1:1配备2把