## Sheet1
产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否进口 | 功能参考需求
可升降式手动三摇护理床 |  | 张 | 3,800.00 (叁仟捌佰元整) | 78 | 296400 | 否 | 1.规格尺寸：≥2000*1020*460-700mm（±20mm，含床垫高度）； 2.床体调节范围：背部升降角度0-75°（±2%），腿部抬腿角度0-35°（±2%），整体升降功能350-700mm（±50mm）。 3.床框：采用≥30×60×1.2mm优质矩形钢材焊接而成，表面静电喷涂。 4.床面板：尺寸L1980*W900mm（±5%），高碳钢网状床面，具有透气、防滑功能；床面须经防腐处理，表面高压静电喷塑。 5.床头、床尾板：床头尾板材质为实木床头包围，圆润扶手设计，强度高，装有锁紧装置，稳定可靠，拆卸方便； 6.护栏：采用碳钢框式结构，上方为实木扶手，上下升降。为左右两侧分段护栏，两片护栏对接缝隙<60mm,护栏端头与床头板/床尾板之间≦60mm；护栏内侧与床面之间的缝隙≦120mm。 7.脚轮：4寸豪华静音脚轮，带有刹车功能。采用聚氨酯材料，静音耐磨、移动平稳，稳定性好；ABS包围保护，防水防尘，不需加油护理。运行安全稳固。 8.床头床尾至少两个点滴架插孔。 ▲9.床垫面料：面料为防水帆布加工，防水、防滑，透气、抗菌；床垫外加一层全包的防水透气内膜，拉链处需有防渗水挡边，绝不能漏尿。床垫尺寸：适合病床、厚度8CM，内芯为高密度海绵和环保棕丝。 ▲10.床体表面处理：床板和床架表面经打磨处理，除油除锈、再进行静电粉末喷涂，床体喷塑颜色：哑光灰；不易脱落，不易生锈 11.所有材质须符合国家环保标准，实木部分须采用无味水性漆或木蜡油，交付时不得有任何异味。