## Sheet1
产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
产时超声（产程数据监测与可视化系统） | ObEye系列 | 台 | 700,000.00 (柒拾万元整) | 1 | 700000 | 否 | 技术参数： 1、用于产房产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据。触摸显示双屏一体化设计，主屏尺寸≥15英寸，副屏尺寸≥10英寸，副屏支持360°旋转，孕妇能够实时查看3D产程进展，提升对自然分娩的信心。。 2、采用斑点噪声抑制技术“mclear”，四档可调，有效去除了超声图像中的斑点噪声，获得更加清晰细腻的二维图像。 3、具有产程监测专用界面，产程监测功能包括不限于胎方位、产程进展角（aop）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈管长度、枕脊角、宫口检测、羊水指数、脐带监测。 4、为满足除产程监测外其他应用需求，系统还应具备常规超声界面，可通过按钮轻松切换常规超声界面和产时超声专用界面。 5、具备双探头结构，无需探头扩展器，支持同时插入两个超声探头，支持热拔插。具备分娩监护功能界面，支持对接胎监设备显示胎心率曲线、宫缩压力曲线、心电、血压、心率等母亲胎儿监护数据，支持升级对接电子分娩白板，同屏显示母胎监护和产程数据。 6、根据测量产程参数的类别，自动切换至相应的成像模式和生成相应的测量标记，给临床医生以操作指引，操作更便捷。 7、为减少阴道内诊估算胎头位置，系统应能根据国际产时超声实践指南将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置。 8、为减少测量误差，系统具有智能提示功能，当产程参数测量结果与产程逻辑不符时，弹窗提醒。 9、支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、自动生成产程数据记录单，支持打印产程记录单，产程记录单包括不限于每轮次测量的产程数据、电子产程图、AOP-HPD趋势图、3D头盆关系、超声图像。 10、提供视频和文字智能引导，帮助用户正确操作超声探头，提高操作效率与准确性。 11、具备产程参数智能测量功能，支持自动选择标准切面并生成结果，同时显示智能识别置信度。 12、提供≥5副标准切面，允许用户手动选择标准切面，自动生成测量结果。 13、B模式参数：声束形成器：全数字声束形成器；接收声束聚焦：连续动态；增益：近场、中场、远场独立调节；组织谐波：多档可调；放大功能：局部放大4倍；扫描深度：连续可调；扫描角度/宽度：连续可调； 二维灰阶成像： 256灰阶； 扫描线数：≥256条。 14、B+C模式参数：取样框大小、位置可调，支持B／Color宽度一致； 脉冲频率：凸阵: 0.5-3.0kHz 分级可调；彩色增益：21dB-45dB。 15.用于智能化产程数据可视化和记录，可增设副屏便于医护人员可视化查阅相关数据和动态反映产妇3D产程进展；超声设备主机探头接口与主机显示屏和主机供电电池一体化设计，便于多场景即转院转诊转病区、救护车上、抢救推车上、战地帮扶、基层帮扶义诊等使用； 16.可支持专业脐血流探头，可精 准检测脐血流阻力指数（RI）、搏动指数（PI）等相关数值并能单独生成胎儿脐血流专项检测报告（提供脐血流报告单截图）。 17.设备主机集成显示屏幕、电池及内置一体化针式双探头插槽结构，无需探头扩展坞且可同时插入凸阵腹部和线阵两把超声探头，支持热拔插；超声设备主机和手推车拆卸分离后不影响设备主机正常运行使用即设备正常使用可放置场景：可配手推车架、可桌面/床头柜上放置、可挂墙壁装、可悬挂吊装、可手提使用、可救护车上壁挂或吊装、等多种方式放置，同时可不用插入强电且直接采用主机一体化配置的锂电池供电即可正常使用；提供彩色多普勒超声诊断系统设备医疗器械注册证。 配置要求： 1、B模式： （1）声束形成器：全数字声束形成器。 （2）接收声束聚焦：连续动态。 （3）增益：近场、中场、远场独立调节。 （4）组织谐波：多档可调，2D模式下默认脉冲反相谐波，其他模式下默认常规基波。 （5） 放大功能：局部放大4倍。 （6） 扫描深度：连续可调。 （7）扫描角度/宽度：连续可调。 （8）二维灰阶成像： 256灰阶。 （9）扫描线数：≥256条。 （10）伪彩显示：11种。 （11）图像调节（处理）：深度、频率、伪彩变换、扫描角度、2D增益、组织谐波、帧相关处理、线相关、声功率、图像处理、图像翻转。 2、M模式参数 （1）M模式下增益可实时独立调节。 （2）取样线位置和角度可调。 3、B+C模式参数 （1）取样框大小、位置可调，支持B／Color宽度一致； （2）脉冲频率：凸阵: 0.5-3.0kHz 分级可调 线阵：0.5-5.0kHz 分级可调； （3）偏转角：线阵探头方向角范围-15°～ +15°分级可调； （4）壁滤波：10级可调； （5）彩色增益：21dB-45dB； 4、 B+D模式参数 （1）脉冲频率： 凸阵: 0.5-1.25kHz 4级可调（打开同步更新）、0.5-7.5kHz 24级可调（关闭同步更新） 线阵：0.5-2.0kHz 7级可调（打开同步更新）、0.5-7.5kHz 24级可调（关闭同步更新） （2）增益: 19dB-48dB,分级可调； （3）壁滤波 凸阵: 15-187Hz可调（打开同步更新）、40-500Hz可调（关闭同步更新） 线阵：40-500Hz可调（打开同步更新）、120-1500Hz可调（关闭同步更新） （4）降噪：01-32dB可调； （5）取样容积：0.5-20mm范围40级可调； （6）扫描速度：8级可调； （7）支持同步更新、自动描迹和频谱反转。 （8）基线位置、频谱音量和校正角度可调 （9）血流测量速度： a) 最高测量血流速度：脉冲多普勒状态时≥8 m/s； b) 最低测量血流速度：≤2 mm/s（非噪声信号）