## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
1 | 治疗车（器械车） | JLD一22 | 辆 | 300.00 (叁佰元整) | 6 | 1800 | 否 | 治疗车 （一）、基本功能 1. 物品转运存放：用于麻醉、治疗、换药、抢救时摆放药品、注射器、敷料、监护配件、管路、文书等物品，分层分区放置，方便取用 。 2. 移动与固定：万向静音轮，推送灵活；带刹车，停用时锁定，防止滑动，保障操作稳定。 3. 清洁消毒：台面光滑无缝、耐腐蚀，可使用含氯消毒剂、75%酒精擦拭消毒，满足院感要求。 4. 防护防跌落：台面三面带护栏，防止物品滑落；边角圆角处理，防磕碰。 （二）、常规技术参数（304不锈钢双层款，科室最常见） - 外形尺寸（长×宽×高）：1200×450×900 mm - 主体材质：SUS304不锈钢，管材Φ25×1.0mm，面板厚度≥1.0mm，焊缝打磨光滑无毛刺 - 结构：双层台面，三面围栏（栏高≥50mm）；可选配1～2个抽屉、污物桶挂架、手消挂筐、锐器盒支架 - 脚轮：4（φ100mm）静音万向轮，2轮带刹车，耐磨、防缠绕毛发，推行噪音低。 - 承重：单层均匀承重≥30kg，整车额定承重≥80–100kg - 性能：水平放置平稳，制动可靠；耐腐蚀、不易生锈，适配手术室。
2 | 医用转运车 | B2 | 辆 | 3,200.00 (叁仟贰佰元整) | 6 | 19200 | 否 | 医用转运车 （一）、基本功能 1. 患者转运：用于麻醉术后、手术室和PACU之间转运。 2. 体位调节：靠背抬升、整体升降，部分可头低脚高/头高脚低倾斜。 3. 安全防护：两侧可锁护栏，防止患者坠床。 （二）、主要技术参数（临床最常用液压款） - 外形尺寸：1930×640 mm（长×宽） - 高度调节范围：510～850 mm - 框架：钢制/铝合金静电喷塑，防锈耐腐蚀 - 床面：PP吹塑板，防水、无死角易消毒；配套防水抗菌海绵床垫 - 护栏：两侧可翻转折叠护栏，带双重安全锁止 - 脚轮：6寸医用静音轮，中控一脚四轮制动，带导向轮，推行灵活 - 额定承重：≥135kg - 标配：输液架。
3 | 麻醉车 | SHD一790 | 辆 | 3,600.00 (叁仟陆佰元整) | 10 | 36000 | 否 | 麻醉车（麻醉药车） （一）、 基本功能 1. 麻醉药品、抢救药管理存放：抽屉带中控锁，分区放置麻醉药、抢救药、耗材，抽屉隔板可拆分，便于分类，做到麻精药品规范管理、账物可追溯。 2. 术中/复苏期操作平台：台面用于配药、放置注射器、气道耗材、监护配件、吸痰物品；带抽拉书写板，用于记录麻醉护理文书。 3. 配套收纳、洁污分离：侧边配有锐器盒支架、污物袋/桶、手消挂架；顶部药盒架放置常用药，后架可放复苏相关配件。 4. 移动制动：静音万向轮，带刹车，方便在手术间、PACU之间移动，定点制动稳固，不滑动。 5. 院感消杀：台面、柜体光滑无缝，耐消毒剂擦拭，圆角设计，无卫生死角，便于清洁消毒。 6. 应急抢救：可快速取用抢救药品、气道工具，满足术中突发抢救需求。 （二）主要技术参数（科室主流ABS款） - 外形尺寸（长×宽×高）：760×480×950mm（常用，也有650×450×920mm） - 主体材质：ABS台面+铝合金立柱，或SUS304不锈钢款 - 抽屉：5层抽屉，中控统一锁闭，抽屉内配可调节分隔板，静音阻尼滑轨 - 台面：下沉式防溢台面，三面防护围栏 - 脚轮：4寸医用静音万向轮，2轮带刹车，带整车防撞胶条 - 标配：锐器盒挂架、污物桶、抽拉书写板、顶部药格盒 - 额定承重：≥60kg。
4 | 心电图机 | 连接医院端口 | 台 | 26,000.00 (贰万陆仟元整) | 1 | 26000 | 否 | 心电图机 （一）、基本功能 同步采集标准12导联心电信号，实时显示心电波形；自动测量心率、PR间期、QRS时限、QT间期等参数，内置心电初步分析诊断；自带热敏打印，输出心电图报告；具备导联脱落提示、多种滤波（工频、肌电、基线滤波）抗干扰；带除颤保护；交直流两用，内置充电电池，麻醉科、PACU心电图检查。 （二）主要技术参数（临床常用款） - 导联：标准12导联同步采集 - 输入阻抗：≥50MΩ - 共模抑制比：≥100dB - 频率响应：0.05～150Hz - 灵敏度：2.5、5、10、20mm/mV，支持自动增益 - 走纸速度：25mm/s、50mm/s可调 - 定标电压：1mV - 采样率：≥1000Hz/通道 - 显示屏：7寸彩色液晶屏 - 电源：AC220V，内置锂电池 - 保护：除颤高压防护，浮地输入。