## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
1 | 超净配药器 | -- | 台 | 5,000.00 (伍仟元整) | 7 | 35000 | 否 | 1.具有医疗器械注册证 2.净重：≤13Kg。 3.噪声：≤55dB。 4.额定功率：≤260W。 5.输入电压：AC220V，50Hz。 6.配药时压强：正压≥100kPa，负压绝对值应≤90kPa。 7.设备休眠：30min无操作设备休眠，具备时间记忆功能复位。 8.使用期限：大于等于5年。 9.百级净化时间：设备启动4秒后实现系统自净。 10.净化风速：0.45～1.0m/s。 11.静态百级：静态环境风速≥0.77m/s；尘埃粒子数≥0.5μm(≤3500)，≥5μm(0)；浮游菌≤5个/m³。 12.动态百级：安装溶药器过程中，动态环境风速0.2～0.5m/s。 13.密闭百级：密闭动态环境风速≥4.4m/s；尘埃粒子数≥0.5μm(≤3500)，≥5μm(0)；浮游菌≤5个/m³。 14.动力源：环境、动力双系统，两个气泵同时工作，为手柄提供百级环境风。15.人机交互：具有彩色液晶显示屏可实现人机交互。 16.高效过滤器更换：主机内置2个高效过滤器，具有定时更换提醒功能。 17.手柄：可拆卸，手柄线接头与主机接头由螺母固定。 18.高效过滤器：应为无菌包装。 19.设备上具有能给手柄灭菌的紫外线消毒装置。
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 是否集采 | 是否挂网产品
1 | 一次性使用无菌无芯杆溶药注射器 带针 | CJ20ml-1.6×30CZ | 支 | 1.50 (壹元伍角) | 是 | 是
2 | 一次性使用无菌无芯杆溶药注射器 带针 | CJ20ml-1.6×30XZ | 支 | 1.50 (壹元伍角) | 是 | 是
3 | 一次性使用无菌无芯杆溶药注射器 带针 | CJ50ml-1.6×30CZ | 支 | 1.71 (壹元柒角壹分) | 是 | 是
4 | 一次性使用无菌无芯杆溶药注射器 带针 | CJ50ml-1.6×30XZ | 支 | 1.71 (壹元柒角壹分) | 是 | 是