## Sheet1
产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 是否允许进口 | 功能参考需求
脉动真空灭菌器 | -- | 台 | 400,000.00 (肆拾万元整) | 2 | 800000 | 否 | 1 技术要求 1.1 主体 容积：≥350升 材质：内壳304，夹层304 设计压力：-0.1/0.3Mpa 设计温度：≥144℃ 使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环 宽度要求：不能超过125cm 1.2 密封门 门数量：双门 动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器 门胶圈 圆形门胶圈，压缩气密封。 两种门模式 隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装区的隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开 1.3 管路系统 泵：单级直连式水环真空泵 蒸汽源：电热：自产蒸汽 降噪系统：带有降噪装置 水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源 1.4 控制系统 控制器：采用PLC控制器，非安卓系统 记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。 记录内容灭菌过程参数：灭菌过程的温度、内室压力、夹层压力、时间、过程阶段、预置参数、报警信息均可使用内置热敏打印机进行打印； 数据保存热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存5年. 灭菌程序≥20种（含自定义程序、测试类程序、辅助类程序）。